	Лот № 

	МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ          

	Поз. № 

	стерилизатор паровой, круглый вертикальный с возможностью стерилизации растворов

	№ п/п
	Параметр
	Требование

технического задания

	1.
	Общая характеристика
	

	
	Стерилизатор паровой круглый вертикальный с возможностью стерилизации растворов
	1 шт.

	
	Механизм закрывания крышки
	Траверса с центральным винтом

	2.
	Технические характеристики:
	

	
	Материал наружных панелей
	нерж. сталь AISI 430

	
	Толщина материала наружных панелей, не менее
	1 мм

	
	Материал камеры
	нерж. сталь 10Х17Н13М2Т

	
	Толщина материала камеры, не менее
	3 мм

	
	Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих
	наличие

	
	Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии
	наличие

	
	Материал паровой рубашки
	нерж. сталь 12Х18Н10Т

	
	Толщина материала паровой рубашки, не менее
	2 мм

	
	Материал крышки камеры
	нерж. сталь 12Х18Н10Т

	
	Толщина материала крышки камеры, не менее
	2 мм

	
	Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром
	нерж. сталь 12Х18Н10Т, медь

	
	Объем стерилизационной камеры, л., не менее
	75

	
	Загрузочный объем стерилизационной камеры, не менее
	54

	
	Размеры стерилизационной камеры, не более, мм.,  (диаметр × глубина)
	400×600

	
	Внешние размеры, не более, мм., (Д×Ш×В)
	680×646×1190

	
	Вес нетто, не более, кг
	                  125

	
	Напряжение питания, В
	               380/220

	
	Мощность, кВт
	                    9

	
	Время нагрева, не более, мин.
	                   30

	
	Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара
	                  10,7

	
	Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы
	                наличие

	
	Возможность заливки воды в парогенератор вручную
	                наличие

	
	Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки
	                наличие

	
	Экран (индикатор) для текстового отображения температуры и времени
	наличие

	
	Встроенная система охлаждения сброса пара в канализацию (парогасителем)
	наличие

	
	Клавиатура для управления влагозащитная
	наличие

	3.
	Управление и режимы
	

	
	Управление микропроцессорное автоматическое с возможностью ручного
	наличие

	
	Пульт ручного управления
	наличие

	
	Стандартный режим (температура-давление-время)
	134°С – 0,21 МПа – 5 мин.

	
	Свободно программируемый режим:
	

	
	диапазон установки температуры стерилизации
	120 ÷ 135°С

	
	диапазон давления пара при стерилизации
	0,11 ÷ 0,21 МПа

	
	диапазон установки времени стерилизации
	5 ÷ 45 мин.

	
	Свободно программируемый режим для стерилизации растворов (температура-давление-время)
	110÷135°С – 0,05÷0,21 МПа - 5÷180 мин.

	
	Способ охлаждения растворов – без принудительного охлаждения
	наличие

	
	Точность поддержания стерилизационной температуры
	+3°С от нижней границы температуры стерилизации

	
	Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры при стерилизации изделий медицинского назначения
	комбинированный метод (фракционированный проточный метод и пульсации вакуума)

	
	Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры при стерилизации растворов
	гравитационный метод

	
	Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора
	наличие

	
	Глубина разрежения при сушке, не менее
	-0,08 МПа

	
	Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более
	1%

	
	Индикация:
	

	
	Температура
	на экране

	
	Время
	на экране

	
	Фаза цикла
	световая, звуковая

	
	Окончание стерилизационного цикла
	световая, звуковая

	
	Наличие воды в парогенераторе
	световая

	
	Индикация неисправностей
	световая, звуковая, на экране

	
	Система безопасности:
	

	
	Блокировка включения от открывания при наличии давления в стерилизационной камере более 0,02 МПа
	наличие

	
	Блокировка включения при открытой крышке
	наличие

	
	Блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях
	наличие

	
	Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе
	наличие

	
	Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе
	наличие

	
	Возможность прерывания выбранного цикла стерилизации нажатием 1 кнопки
	наличие

	
	Ручное управление в аварийных ситуациях
	наличие

	
	Проведение диагностики
	наличие

	4.
	Комплектация
	

	
	Комплект запасных частей
	наличие 

	
	Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт.
	наличие

	
	Стартовый комплект Индикаторов химических 4 класса, 121 градус – 20 минут, 126 градусов – 10 минут, 134 градуса – 5 минут - 2000 шт.
	наличие


	5.
	Документация
	

	
	Сертификат соответствия ГОСТ Р
	наличие

	
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	наличие

	
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	наличие

	6.
	Обучение медицинского и технического персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	
	Обучение медицинского персонала
	наличие

	
	Обучение технического персонала
	наличие

	
	Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев
	наличие


