	Лот № 

	МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ          

	Поз. № 

	стерилизатор паровой, круглый горизонтальный

	№ п/п
	Параметр
	Требование

технического задания

	1.
	Общая характеристика
	

	
	Стерилизатор паровой круглый горизонтальный
	1 шт.

	
	Тип стерилизатора
	Непроходной 

	
	Механизм закрывания крышки
	1 прижим

	
	Боковое расположение механизма закрытия крышки, позволяющее снизить нагрузку на силовой винт
	наличие

	
	Расположение органов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора ( загрузочной стороны)
	наличие

	2.
	Технические характеристики:
	

	
	Материал наружных панелей
	нерж. сталь AISI 430

	
	Толщина материала наружных панелей, не менее
	1 мм

	
	Материал камеры
	нерж. сталь 12Х18Н10Т

	
	Толщина материала камеры, не менее
	3,0 мм

	
	Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих
	наличие

	
	Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии
	наличие

	
	Материал крышки камеры
	нерж. сталь 12Х18Н10Т

	
	Толщина материала крышки камеры, не менее
	10 мм

	
	Термозащитный кожух на крышке
	наличие

	
	Материал термозащитного кожуха
	пластик АБС

	
	Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром
	нерж. сталь 12Х18Н10Т, медь

	
	Объем стерилизационной камеры, л., не менее
	100

	
	Размеры стерилизационной камеры, не более, мм.,  (диаметр × глубина)
	400×830

	
	Внешние размеры, не более, мм., (Д×Ш×В)
	1260×770/605×1480

	
	Вес нетто, не более, кг
	                  300

	
	Высота загрузки, мм
	                  785

	
	Напряжение питания, В
	                  380

	
	Мощность, кВт
	                    16

	
	Возможность подключения стерилизатора к системе электроснабжения TN-S, в т.ч. через устройства защитного отключения
	наличие

	
	Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара
	                    15,87

	
	Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы
	                наличие

	
	Вакуумный водокольцевой насос
	                наличие

	
	Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки
	                наличие

	
	Возможность комплектации системой охлаждения сброса пара в канализацию (парогасителем)
	наличие

	
	Принтер
	наличие

	
	Русифицированный ЖК дисплей
	наличие

	
	Регистрация давления и температуры в текстовом виде
	наличие

	
	Клавиатура для управления влагозащитная
	наличие

	3.
	Управление и режимы
	

	
	Управление микропроцессорное автоматическое с возможностью ручного
	наличие

	
	Пульт ручного управления
	наличие

	
	Стандартный режим 
1 (температура-давление-время)
2 (температура-давление-время)
	134°С – 0,21 МПа – 5 мин.
121°С – 0,11 МПа – 20 мин.

	
	Свободно программируемый режим:

Диапазон установки температуры стерилизации

Диапазон давления при стерилизации

Диапазон установки времени стерилизации
	110 ÷ 135°С
0,05 ÷ 0,21 Мпа
5 ÷ 180 мин.

	
	Точность поддержания стерилизационной температуры
	+3°С от нижней границы температуры стерилизации

	
	Тестовые режимы (вакуум-тест, тест Бови-Дика)
	наличие

	
	Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры 
	метод пульсирующей откачки

	
	Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи вакуумного насоса
	наличие

	
	Глубина разрежения при сушке, не менее
	-0,08 МПа

	
	Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более
	1 %

	
	Индикация:
	

	
	Температура
	на дисплее

	
	Давление
	на дисплее

	
	Время
	на дисплее

	
	Фаза цикла
	звуковая, на дисплее

	
	Окончание стерилизационного цикла
	звуковая, световая, на дисплее

	
	Наличие воды в парогенераторе
	световая

	
	Индикация неисправностей
	звуковая, световая, на дисплее

	
	Система безопасности:
	

	
	Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе
	наличие

	
	Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе
	наличие

	
	Блокировка включения при открытой крышке
	наличие

	
	Защита от несанкционированного изменения параметров режимов при помощи паролей
	наличие

	
	Блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях
	наличие

	
	Возможность прерывания выбранного цикла стерилизации нажатием 1 кнопки
	наличие

	
	Ручное управление в аварийных условиях и проведение диагностики
	наличие

	
	Контрольные отверстия для валидации
	наличие

	4.
	Комплектация
	

	
	Комплект запасных частей
	наличие 

	
	Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт.
	наличие

	
	Стартовый комплект Индикаторов химических 4 класса, 121 градус – 20 минут, 126 градусов – 10 минут, 134 градуса – 5 минут - 2000 шт.
	наличие


	5.
	Документация
	

	
	Сертификат соответствия ГОСТ Р
	наличие

	
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	наличие

	
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	наличие

	6.
	Обучение медицинского и технического персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	
	Обучение медицинского персонала
	наличие

	
	Обучение технического персонала
	наличие

	
	Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев
	наличие


