	Лот № 

	МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ          

	Поз. № 

	стерилизатор паровой, прямоугольный

	№ п/п
	Параметр
	Требование

технического задания

	1.
	Общая характеристика
	

	
	Стерилизатор паровой прямоугольный 
	1 шт.

	
	Тип стерилизатора
	непроходной однодверный

	
	Тип двери
	распашной

	2.
	Технические характеристики:
	

	
	Материал облицовочных панелей
	 Полированная нерж. сталь AISI 430

	
	Толщина материала наружных панелей, не менее
	1,2 мм

	
	Материал камеры
	нерж. сталь 12Х18Н9Т

	
	Толщина материала камеры, не менее
	4 мм

	
	Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих
	наличие

	
	Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии
	наличие

	
	Материал корпуса двери
	алюминий В95, сталь Ст3

	
	Толщина материала корпуса двери, не менее
	алюминий 12 мм, сталь 18 мм

	
	Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром
	нерж. сталь 12Х18Н9Т или 12Х18Н10Т

	
	Объем стерилизационной камеры, л., не менее
	400

	
	Размеры стерилизационной камеры, (Д×Ш×В), мм, не более
	900×630×710

	
	Внешние размеры, (Д×Ш×В), мм, не более
	1310×1260×1800

	
	Вес нетто, не более, кг
	                  1300

	
	Высота загрузки, мм
	                  850

	
	Напряжение питания, В
	                  380

	
	Мощность, кВт
	                    45

	
	Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара
	                    54

	
	Вакуумный водокольцевой насос
	                наличие

	
	Расход воды за стерилизационный цикл, дм3, не более
	                   650

	
	Вакуумный водокольцевой насос
	наличие

	
	Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки
	наличие

	
	Встроенная система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель)
	наличие

	
	Клапаны с пневмоприводом
	наличие

	
	Электронный регистратор параметров стерилизации с возможностью выгрузки результатов на ПК, хранит данные о последних 100 циклах стерилизации
	наличие

	
	Матричный русифицированный принтер
	наличие

	
	Русифицированный 8-ми строчный ЖК дисплей
	наличие

	
	Регистрация давления и температуры в графическом и текстовом виде
	наличие

	
	Клавиатура для управления влагозащитная
	наличие

	
	Конструкцией предусмотрено расчленение стерилизатора на условные блоки для облегчения монтажных работ
	наличие

	3.
	Управление и режимы
	

	
	Управление микропроцессорное автоматическое с возможностью ручного
	наличие

	
	Пульт ручного управления
	наличие

	
	Стандартный режим 
1 (температура-давление-время)
2 (температура-давление-время)
	134°С – 0,21 МПа – 5 мин.
121°С – 0,11 МПа – 20 мин.

	
	Свободно программируемый режим:

Диапазон установки температуры стерилизации

Диапазон давления при стерилизации

Диапазон установки времени стерилизации
	110 ÷ 135°С
0,05 ÷ 0,22 Мпа
0 ÷ 180 мин.

	
	Точность поддержания стерилизационной температуры
	+2°С от нижней границы температуры стерилизации

	
	Тестовые режимы (вакуум-тест, тест Бови-Дика)
	наличие

	
	Предварительное вакуумирование
	наличие

	
	Глубина разрежения при предварительном вакуумировании, не менее
	-0,09 МПа

	
	Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры 
	метод пульсирующей откачки

	
	Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи вакуумного насоса
	наличие

	
	Глубина разрежения при сушке, не менее
	-0,06 МПа

	
	Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более
	1 %

	
	Индикация:
	

	
	Температура
	на дисплее, на экране видеографического регистратора 

	
	Давление
	на дисплее, на экране видеографического регистратора 

	
	Время
	на дисплее

	
	Фаза цикла
	звуковая, на дисплее

	
	Окончание стерилизационного цикла
	звуковая, световая, на дисплее

	
	Наличие воды в парогенераторе
	световая

	
	Индикация неисправностей
	звуковая, световая, на дисплее

	
	Система безопасности:
	

	
	Блокировка включения при открытой двери
	наличие

	
	Блокировка дверей во время выполнения программы
	наличие

	
	Блокировка дверей при наличии давления в камере
	наличие

	
	Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе
	наличие

	
	Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе
	наличие

	
	Защита от несанкционированного изменения параметров режимов при помощи паролей
	наличие

	
	Блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях
	наличие

	
	Возможность прерывания выбранного цикла стерилизации нажатием 1 кнопки
	наличие

	
	Ручное управление в аварийных условиях и проведение диагностики
	наличие

	
	Проведение диагностики
	наличие

	
	Контрольные отверстия для валидации
	наличие

	4.
	Комплектация
	

	
	Комплект запасных частей
	наличие 

	
	Компрессор с ресивером, безмаслянный, малошумный
	наличие

	
	полки из нержавеющей стали – 3 шт.
	наличие

	
	Транспортная тележка (2 шт.) с контейнером  (2 шт.) из нержавеющей стали 12Х18Н10Т за дополнительную плату
	наличие

	
	Стартовый комплект Индикаторов химических 4 класса, 121 градус – 20 минут, 126 градусов – 10 минут, 134 градуса – 5 минут - 2000 шт.
	наличие


	5.
	Документация
	

	
	Сертификат соответствия ГОСТ Р
	наличие

	
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	наличие

	
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	наличие

	6.
	Обучение медицинского и технического персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	
	Обучение медицинского персонала
	наличие

	
	Обучение технического персонала
	наличие

	
	Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев
	наличие


